Łódź, dn. 8 kwietnia 2015 r.

Environmental Solutions Poland Sp. z o. o.

ul. Traktorowa 196,

91-218 Łódź, Polska

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizowaną przez Environmental Solutions Poland Sp. z o.o. inwestycją dofinansowaną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4, pragniemy zaprosić Państwa do złożenia oferty na dostarczenie urządzeń i wyposażenia laboratorium zgodnie z poniższą listą:

- urządzenie do pomiaru gęstości mieszaniny olefin

- urządzenie do pomiaru lepkości kinematycznej mieszaniny olefin

- urządzenie do badania zawartości wody w mieszaninie olefin

- urządzenie do badania zawartości zanieczyszczeń stałych w mieszaninie olefin

- urządzenie do badania wartości opałowej mieszaniny olefin

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac polegających na dostarczeniu do siedziby zamawiającego i montażu następujących urządzeń i wyposażenia laboratorium:

- urządzenie do pomiaru gęstości mieszaniny olefin spełniające poniższe warunki:

  - Zgodność z normami PN-EN ISO 12185, ASTM 4052

  - Zgodność: CE Mark: Dyrektywa 2004/108/EC

  - Możliwość wykonywania pomiaru w temperaturze 15 °C

  - Pomiar parametrów petrochemicznych API

  - Zakres pomiaru gęstości 0-3 g/cm3

  - Dokładność pomiaru gęstości co najmniej 5x10-5 g/cm3

  - Dokładność pomiaru mocy co najmniej 0,04 % v/v

  - Powtarzalność co najmniej 10-5 g/cm3

  - Wzorcowanie dla temperatury 15 °C

  - Dostawa z niezbędnymi akcesoriami i materiałami w ilości umożliwiającej wykonanie przynajmniej 300 analiz

  - Zestaw akcesoriów do konserwacji, mycia i utrzymania zestawu w czystości wraz z niezbędnymi materiałami

  - Przygotowanie dokumentacji legalizacyjnej dla GUM, przygotowanie urządzenia do legalizacji GUM wraz z zapewnieniem wszelkich składowych niezbędnych do przeprowadzenia legalizacji GUM oraz udział w legalizacji GUM

- urządzenie do pomiaru lepkości kinematycznej mieszaniny olefin spełniające poniższe warunki:

  - Zgodność z normą ASTM D445 lub porównywalną

  - Zgodność: CE Mark: Dyrektywa 2004/108/EC

  - Bezpośredni pomiar lekkości kinematycznej

  - Kontrola temperatury co najmniej +/- 0,05 °C

  - Zakres temperatury 40-100 °C

  - Zakres lekkości 40 °C  co najmniej 10-700 mm2/s

  - Zakres lekkości 100 °C  co najmniej 5,5-200 mm2/s

  - Dokładność co najmniej <3%

  - Powtarzalność co najmniej <2%

  - Pipeta umożliwiające precyzyjne dawkowanie wraz z zestawem końcówek umożliwiającym wykonanie przynajmniej 300 analiz

  - Dostawa z niezbędnymi akcesoriami i materiałami w ilości umożliwiającej wykonanie przynajmniej 300 analiz

  - Zestaw akcesoriów do konserwacji, mycia i utrzymania zestawu w czystości wraz z niezbędnymi materiałami

- urządzenie do badania zawartości wody w mieszaninie olefin spełniające poniższe warunki:

- Zgodność z normami ASTM D1533, D4928, D6304, IP386, IP438, ISO 10101-3, ISO 10337, ISO 12937

- Zgodność: CE Mark: Dyrektywa 2004/108/EC

- Wykorzystujące kulometryczną metodę Karla-Fishera pomiaru zawartości wody

- Zakres pomiarowy co najmniej w przedziale 1 µg – 10 mg wody

- Czułość co najmniej 1 µg

- Automatyczna kompensacja dryftu

- Precyzja co najmniej 10 µg - 1 mg ± 3 µg , powyżej 1 mg ± 0,3%

- Prezentacja wyników w postaci w formatach: µg, mg/kg, ppm, %

- Możliwość zapisania co najmniej 10 metod pomiarowych

- Co najmniej 4 komplety wzorców do kulometrycznego pomiaru wody

- Komplet co najmniej 50 szt. sept/uszczelek pomiarowych

- Igły do strzykawek, śr=0,6 mm, 300 szt.

- Strzykawki do dozowania próbek, poj. 10 ml, 300 szt.

- Dostawa z niezbędnymi akcesoriami, materiałami i odczynnikami w ilości umożliwiającej wykonanie przynajmniej 300 analiz

- Waga laboratoryjna o zakresie ważenia przynajmniej 210 g, dokładnością odczytu 0,1 mg, liniowość ± 0,3 mg, czas stabilizacji nie dłuższy niż 3 s, szafka przeciwpodmuchowa, kalibracja wewnętrzna, Poziomic z przodu, Możliwość dopasowania wagi do warunków otoczenia lub aplikacji, Port RS 232 z raportami GLP

- Zestaw akcesoriów do konserwacji, mycia i utrzymania zestawu w czystości wraz z niezbędnymi materiałami

- Dostarczenie systemu elektronicznego do rejestrowania, obliczania i wyświetlania wyników pomiarów w tym dostarczenie laptopa do zbierania, przechowywania i analizy wyników (o parametrach: zainstalowany system operacyjny Windows 7 oraz Micorsoft Office 2013 (Word, Excel, Power Point, Outlook), procesor co najmniej i5, 2 rdzenie, od 2.6 GHz do 3.2 GHz, 3 MB cache, pamięć operacyjna co najmniej 8 GB RAM (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz), dysk twardy co najmniej 500 GB SATA 5400 obr., ekran z matową matrycą o rozdzielczości co najmniej 1920 x 1080 (FullHD) o przekątnej nie mniejszej niż 15 cali, łączność Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth, wejścia (VGA (D-sub) - 1 szt., HDMI - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., USB minimum 3 szt., w tym USB 3.0 - minimum 1 szt., czytnik kart pamięci, możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) wraz z linką stalową na klucz, o długości co najmniej 1,8m)

- urządzenie do badania zawartości zanieczyszczeń stałych w mieszaninie olefin

- Zgodność z normami ASTM D 473, ISO 3735

- Zgodność: CE Mark: Dyrektywa 2004/108/EC

- Co najmniej 10 szt. Naczynek na wodę

- Co najmniej 300 szt. Gilz porowatych

- Elektryczne naczynie grzejne o mocy co najmniej 1000W

- Co najmniej 5 naczyń Erlenmayera o objętości 1L

- Co najmniej 6 szt. Pincet o tępych końcach (rozmiary 105, 130, 145, 160, 200, 250 mm)

- Zestaw akcesoriów do konserwacji, mycia i utrzymania zestawu w czystości wraz z niezbędnymi materiałami

  - Dostawa z niezbędnymi akcesoriami i materiałami w ilości umożliwiającej wykonanie przynajmniej 300 analiz

- urządzenie do badania wartości opałowej mieszaniny olefin

- Zgodność z normą PN-C-04062

- Zgodność: CE Mark: Dyrektywa 2004/108/EC

- Rozdzielczość 0,01 °C

- Możliwość pracy w co najmniej w zakresie temperatur 15 - 40 °C

- Czas próbkowania co najmniej 2s

- Powtarzalność lepsza niż 0,01 °C

- Jednostka zapłonowa

- Dostawa z niezbędnymi akcesoriami i materiałami w ilości umożliwiającej wykonanie przynajmniej 300 analiz

- transport wyżej wymienionego sprzętu do siedziby zamawiającego

- szkolenie z obsługi dostarczonego sprzętu

- minimum 12 miesięczna gwarancja na dostarczony sprzęt

Każde z dostarczonych urządzeń powinno być kompletne oraz gotowe do wykonywania analiz i bezpiecznego użycia. Do każdego urządzeń powinna zostać dostarczona instrukcja obsługi. Po dostawie i montażu urządzeń dostawca zobowiązuje się również do przeszkolenia pracowników w zakresie poprawnej i bezpiecznej obsługi i eksploatacji urządzeń.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie nie później niż do 26 czerwca 2015 r.

Dostawa powinna nastąpić po uprzednim uzgodnieniu terminu z zamawiającym.

Termin realizacji szkolenia w zakresie obsługi - przed końcem realizacji projektu, po uprzednim uzgodnieniu terminu z zamawiającym.

Kryteria wyboru

Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- cena realizacji zamówienia (80 % oceny łącznej)

- okres gwarancji na urządzenie (10% oceny łącznej)

- doświadczenie oferenta (referencje) (5% oceny łącznej)

- liczba godzin szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń (5% oceny łącznej)

Uprzejmie prosimy o wskazanie w treści oferty przynajmniej 30-dniowego terminu ważności związania ofertą. Oferty bez takiego terminu nie zostaną uwzględnione w przetargu.

Miejsce oraz termin składania ofert

Złożenie oferty cenowej powinno nastąpić w ostatecznym terminie do 24 kwietnia 2015 roku na adres e-mail: Pawel.Sojka@es-poland.com

lub osobiście do siedziby firmy przy ul Traktorowej 196 w Łodzi.

Szczegółowe informacje można otrzymać pod numerami telefonu:

+48 607 935 807 - Łukasz Stańczyk oraz +48 512 821 848 - Piotr Mazurkiewicz.